| ICS | 17.220 |
| --- | --- |
| CCS | N 29 |

团体标准

T/ZZB XXXX—XXXX

电动汽车非车载充电机虚负荷检定装置

Virtual load testing equipment for off-board charger of electric vehicle

XXXX － XX － XX发布

XXXX － XX － XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本文件主要起草单位：浙江涵普电力科技有限公司杭州分公司。

本文件参与起草单位：杭州市质量技术监督检测院。

本文件主要起草人：陆锋杰、姚元其、许寅、姜文辉、童俊、吴国坚、叶佳旻、范俊杰

本文件评审专家组长：

电动汽车非车载充电机虚负荷检定装置

范围

本文件规定了电动汽车非车载充电机虚负荷检定装置的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量承诺。

本文件适用于电动汽车非车载充电机虚负荷检定装置（以下简称“检定装置”）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T 5169.11  电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）

GB/T 4208－2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 17626.2－2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4－2018  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.8－2006  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 18487.1  电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求

GB/T 18487.2  电动汽车传导充电系统 第2部分:非传导供电设备电容要求

GB/T 29317  电动汽车充换电设施术语

NB/T 33001  电动汽车非车载传导式充电机技术条件

NB/T 10641－2021  电动汽车非车载充电机现场检测仪

术语和定义

GB/T 18487.1、GB/T 18487.2、GB/T 29317、NB/T 33001界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

设计开发

应具备产品结构设计、电路结构设计等开发能力。

应采用三维软件设计优化产品结构。

应采用EDA工具软件设计优化电路结构。

应采用嵌入式智能开发软件设计控制程序。

原材料及零部件

装置外壳材料应符合阻燃UL 94 中V1等级要求，印制电路板应使用阻燃等级UL 94 中HB级以上材料。

装置面框应采用导热系数＞190 W/m.K的材质保证散热要求。

误差计算系统应采用长寿命LED数码管作为显示单元，显示位数不小于6位。在正常工作条件下LED的平均故障间隔时间(MTBF)应大于等于100 000 h。

标准测量单元的采样电阻温度系数应小于5ppm/℃。

工艺与装备

应配备各部件流水线作业，各部件可独立接线、组装和调试，整机组装完成后可实现自动测试。

应配备PCB贴片线、波峰焊和线材自动加工等先进的机械加工设备。

应配备静电防护规范，包括仓储环境、生产环境、器件包装及人体静电消除等要求。

检验检测

应配备全自动雷击浪涌模拟器、智能型群脉冲发生器、程控耐压测试仪、直流电流标准源、直流标准表、直流电能表校验装置、智能程控高低温交变湿热箱等检测设备。

应开展交流电压试验、绝缘电阻试验、准确度试验、重复性试验、稳定度试验和带载能力试验等检测项目。

技术要求

环境条件

检定装置正常使用的环境条件规定如下：

环境温度：－20℃～50℃；

相对环境湿度：≤90 %；

海拔：≤2 000 m；

在特殊环境条件下，需与检定装置厂家协商确认或采取相应措施。

机械要求

振动

检定装置应能经受6.2.1中的振动试验，试验后能正常使用。

耐热与阻燃

检定装置应能经受灼热丝试验，采用GB/T 5169.11中的试验方法测试后不应着火。

试验严酷度：试验温度为650℃±10℃，作用时间为30s±1s。

外壳防护等级

检定装置外壳防护等级不应低于GB/T 4208－2017中IP30的要求。

接地端子

检定装置应有保护接地端子且有明显的接地标志，并与可触及的金属外壳有可靠的电气连接。端子导电杆应为铜质，应有表面防腐处理，螺纹直径应不小于5 mm。检定装置及负载应同时与充电接口PE端可靠连接。

输出端子与误差显示

检定装置电压、电流输出端子的位置、导通能力、结构应与测量范围相适应，并有明确标志。

检定装置的电能脉冲输出端子应有明确标志，并在合适的位置给出装置的电能常数。

检定装置显示被检表误差时，误差分辨力应不超过被检表最大允许误差的1/100；具有自校准功能的装置，装置进行自校准时，校准误差的分辨力应不超过装置最大允许误差的1/100。

热稳定性

制造商应给出检定装置达到稳定状态必需的预热时间。预热时间不得超过半小时。

电气要求

供电电源

交流电源要求如下：

- 额定电压：单相220 V，允许偏差为－15%～＋10%；

- 频率：50 Hz，允许偏差为±0.5 Hz；

- 波形：正弦，波形畸变率≤5%。

绝缘电阻

非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间的绝缘电阻≥10 MΩ。

介电强度

检定装置应能经受6.3.3的试验，而无击穿、闪络及元器件损坏现象。

电磁兼容性要求

静电放电抗扰度

检定装置应能承受GB/T 17626.2－2018中表1规定的严酷等级为 3 级的静电放电抗扰度试验，试验后，检定装置应正常工作，且准确度应符合表1的要求。

工频磁场抗扰度

检定装置应能承受GB/T 17626.8－2006中表1规定的严酷等级为 5 级的工频磁场抗扰度试验，试验过程中及试验后，检定装置应正常工作，且准确度应符合表1的要求。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

检定装置应能承受GB/T 17626.4－2018中表1规定的严酷等级为 3 级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，试验后，检定装置应正常工作，且准确度应符合表1的要求。

测量性能要求

计量基本误差

基本误差是指检定装置在参比条件下对电能的测量误差，由试验确定并用相对误差表示，检定装置的基本误差不应超过表1的规定。

参比条件下的基本误差（%）

| 项目 | 范围 | 基本误差 |
| --- | --- | --- |
| 负载电流 （额定电压） | 10Ist ≤I≤ Imax | ±0.03 |
|  | Ist ≤I＜10Ist | ±0.05 |
|  | Imin ≤I＜ Ist | ±0.08 |
| 电压变化范围 (10Ist） | 0.4Un≤U≤ Umax | ±0.03 |
|  | Umin≤U＜0.4 Un | ±0.05 |
| Imin和Imax分别为装置输出电流的下限和上限，Ist为转折电流； Umin和Umax分别为装置输出电压的下限和上限，Un为额定电压； |  |  |

测量重复性

测量重复性用实验标准差表示，进行不少于10次的测量，电压、电流及电能的实验标准差不应超过0.00 5%。I

监视示值的误差与显示

检定装置配置的监视仪（含内置仪表或虚拟仪表）应与测量范围相适应，在实际工作状态下，监视示值（以及不能直接显示的默认值）与输出实际值之间的误差应不超过表2的规定，启动电流和启动功率的监视示值误差不超过5 %。各监视示值的分辨力应不超过其对应误差限的1/5。潜动试验时，电流回路的实际输出电流应为零。显示监视示值的软件应方便监视输出状态。

监视示值误差限

| 电压（相对误差） | ±0.1% |
| --- | --- |
| 电流（相对误差） | ±0.2% |
| 功率（相对误差） | ±0.2% |

电能影响量

由影响量引起的误差改变量不应超过表 3 的要求。

影响量引起的误差改变量限值

| 序号 | 影响量 | 电压值 | 电流值 | 误差改变量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | Umin≤U＜Umax | Imin≤I≤Imax | 0.00 25%/K |
| 2 | 外部恒定磁场 | Umax | Imax/2 | 0.02% |
| 3 | 外部工频磁场 | Umax | Imax/2 | 0.05% |
| 4 | 电快速瞬变脉冲群 | Umax | Imax/2 | 0.05% |

时钟

检定装置时钟示值误差不应超过1 s。

稳定性变差

短期稳定性变差

不应超过基本误差限值的20%。

检定周期内变差

不应超过基本误差限值的40%。

显示

应显示充电电能量、单价及付费金额，电能量显示位数应不少于6位（至少含3位小数），付费金额含有2位小数。

计费

检定装置显示的付费金额与根据单价和检定装置充电电量示值计算的应付金额之差的绝对值，不应超过最小付费变量。

标准表（内置）

检定装置配套使用的标准直流电能（功率）表应固定使用，电压、电流和功率有效显示位数不低于6位，准确度等级不应低于0.05级。

电能值的输出与显示

检定装置应能输出与电能值成正比、有一定幅值的矩形脉冲，或有电能值显示。显示的电能值与输出脉冲所代表的电能值应一致。

检定装置应有采用脉冲控制的启动和停止功能，以启动和停止电能累计。

采样时间为10 s时，电能值的分辨力与电能值之比应不超过检定装置对应误差限的1/10。

装置的输出

功能

检定装置应能进行起动试验、潜动试验和基本误差试验。

电流输出

检定装置应具备电流输出端子，可以接入非车载充电机的虚负荷检定电流输入端。

电压输出

检定装置应具备电压输出端子，可以接入非车载充电机的虚负荷检定电压输入端。

调节范围

检定装置输出应有适当的调节范围，在规定的输出负载范围内，电压、电流均能平稳连续地从0调节到120%额定值。

调节细度

调定电压、电流的不连续量与工作量限额定值之比的百分数应不超过检定装置等级值的1/5。

相互影响

调节电压、电流任一电量时，其他量的改变不应超过表4规定的允许偏差。

电压（电流）脉动系数

在规定的输出负载范围内，检定装置输出电压（电流）波形的脉动系数应不超过1%。

功率稳定度

在规定的输出负载范围内，用标准表法，检定装置输出功率稳定度不应超过0.05 %。

试验方法

环境条件

高温

按GB/T 2423.2规定进行，并在下列条件下试验，测量准确度应符合表3的要求。

- 检定装置在工作状态下：

试验程序：Bd；

温度：50℃±2℃；

时间：16 h。

低温

按GB/T 2423.1规定进行，并在下列条件下试验，测量准确度应符合表3的要求。

- 仪器在工作状态下：

- 试验程序：Ad；

- 温度：－20℃；

- 时间：16 h。

机械要求

振动

检定装置应在非工作状态且无包装的条件下，经受下列严酷等级的振动试验，试验后检定装置应能正常工作，不应出现损坏和发生信息改变。

频率范围：10 Hz～150 Hz；

交越频率：60 Hz；

频率小于60 Hz时，恒定的位移振幅为0.075 mm；

频率大于60 Hz时，恒定加速度为10 m/s2（1.0 g）；

扫频循环数：10。

耐热与阻燃

按GB/T 5169.11的要求进行试验。

外壳防护等级

按GB/T 4208－2017第11章的方法进行试验。

接地端子

应按5.2.4的要求，目测检查检定装置的接地端子的标记、材料、防腐处理、连接，并使用卡尺测量接线端子螺纹直径。

输出端子与误差显示

采用目测法进行。

热稳定性

启动检定装置，预热半小时后应能正常使用。

电气要求

供电电源

用可编程电源给检定装置供电，在5.3.1的供电条件下，检定装置应能正常工作。

绝缘电阻

按NB/T 10641－2021中6.3.2规定的方法进行。

介电强度

按NB/T 10641－2021中6.3.3规定的方法进行。

电磁兼容性要求

静电放电抗扰度

试验应按GB/T 17626.2－2018的规定进行，并在下述条件下进行试验：

- 严酷等级：3级。

接触放电试验电压：6 kV;空气放电试验电压:8 kV。

直接放电施加部位：在操作人员正常使用时可能触及的外壳和操作部分，包括通信接口。

间接放电施加部位：对于台式设备，应施加在水平合板和垂直耦合板；对于落地式设备，应施加在垂直耦合板。垂直耦合板应正对检定装置的各个侧面。

如检定装置的外壳为金属材料，则直接放电宜采用接触放电;如检定装置的外壳为绝缘材料，则直接放电宜采用空气放电。

每个试验点放电次数：正、负极性各大于 10 次，每次放电间隔至少为1s。

检定装置处于工作状态。

工频磁场抗扰度

试验应按GB/T 17626.8－2006的规定进行，并在下述条件下进行试验：

- 严酷等级：5级，连续磁场 100 A/m；

磁场持续时间:60 s；

磁场频率：50Hz；

磁场方向：X、Y、Z；

检验方法：浸入法和邻近法；

检定装置处于工作状态。

电快速瞬变/脉冲群抗扰度

试验应按GB/T 17626.4－2018的规定进行，并在下述条件下进行试验：

- 用耦合/去耦网络直接将骚扰试验电压耦合在输入端口、输出端口上。

严酷等级:3级；

试验电压:2 kV;

重复频率:5 kHz或100 kHz;

持续时间:1min;

施加电压次数:正、负极性各 3 次;

检定装置处于工作状态。

用容性耦合夹将骚扰试验电压耦合至信号/控制端口和通信端口上

  - 严酷等级:3级

试验电压:1kV;

重复频率:5 kHz 或100 KHz;

持续时间:1min;

施加电压次数:正、负极性各 3 次

检定装置处于工作状态。

测量性能要求

试验条件

试验环境应无尘、无腐蚀性气体；防阳光辐射并具有良好的照度；无可觉察到的振动和震动；无较强的电磁辐射干扰。

检定装置的辅助设备、供电电源应满足制造厂及有关的规定。

检定装置时的参比条件及其他允许的偏差应不超过表4的规定，其中电压、电流、功率等由检定装置（确定示值误差合格后）的监视示值读出和算出。

参比条件及其允许偏差

| 序号 | 影响量 | 参比值 | 参比条件的最大允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 参比温度 | ±2℃ |
| 2 | 环境湿度 | 50%R.H. | ±20% |
| 3 | 工作位置 | 制造商规定位置 | 按制造商规定 |
| 4 | 测量电路电压 | 规定电压 | ±0.5% |
| 5 | 测量电路电流 | 规定电流 | ±1% |
| 6 | 测量电路波形 | 脉动系数 | 1% |
| 7 | 外磁场 | 0mT | 0.000 5mT |
| 8 | 辅助电源电压 | 额定值 | ±10% |
| 9 | 辅助电源频率 | 额定值 | ±1% |

检定装置按规定的时间预热。

确定检定装置基本误差时，使用的电能参考标准在对应测试点的准确度等级不应低于0.02级。

确定检定装置监视示值误差时，参考标准的测量误差对测量结果的影响应不超过对应误差限的1/3。

计量基本误差

应在表4规定的参比条件下进行。

试验前，试验标准应按照制造商规定的时间进行预热，达到热稳定。

试验标准应至少比被试检定装置高一个准确度等级，若高一个等级应将试验标准的已定系统误差值加在检定装置的误差计算结果中。

使用标准表法检测电能基本误差限值，比较试验标准电能值与检定装置电能值，其结果应符合表1的规定。

测量重复性

选择控制量限、最大负载确定基本误差。进行不少于 10 次测量，每次测量必须从开机初始状态重新调整至测量状态。按式（1）计算实验标准差s（%）:

S=i=1n（γi-γ）2n-1×100%	（）

式中：

γi——第i次测量时被检装置未修约的基本误差，%；

γ——各次基本误差γi的平均值，即γ=（γ1+γ2+…+γn）/n；

n——重复测量的次数。

监视示值的误差与显示

将电压、电流、功率等参考标准的电流测量回路串联在检定装置的电路输出回路，电压测量回路并联在检定装置的电压输出回路，采用比较法确定监视示值误差。

后续检定及使用中的检验在控制量限、带最大负载时进行，样机试验和首次检定在最大输出量限、最小输出量限、控制量限和其他认为有必要的量限，分别带最小、最大负载进行。未明确说明时，试验量限的选择均按本条规定。

控制量限一般指经常使用、较能代表检定装置计量性能、通常作为制造商和用户对让量性能进行调整和长期考核的主要参考量限。控制量限可协商确定，不能协商确定的由检定部门确定。

确定电压监视示值误差时，在额定输出的60%~120%范围内选取不少于3个常用试验点；确定电流监视示值误差时，在额定输出的40%~120%范围内选取不少于3个常用试验点。

时钟

检定装置与标准时钟测试仪同时记录其指示时间，按式（2）计算检定装置时钟示值误差 ΔT，即：

∆T=T,-T	（）

式中：

T,——被检检定装置的显示时刻，单位为秒（s）；

T ——标准时钟测试仪的显示时刻，单位为秒（s）。

试验结果应符合5.7.5的规定。

稳定性变差

参比条件下，以Umax、0.5Imax工作，达到预热时间后，在7 h内以15 min为一个时间间隔进行检定装置的基本误差测量，获得一组误差测量值e0,e1,…,e28。短期稳定性为这些相邻试验点测量值之差中的绝对值最大值。长期稳定性为e0,e1,…,e28的最大值与最小值之差。

短期稳定性不应超过各准确度等级对应的基本误差限值的20 %。

长期稳定性不应超过各准确度等级对应的基本误差限值的40 %。

显示

正常工作时，目视试验显示要求应符合5.5.7的规定。

计费

应付金额的计算公式见式（3）：

A=i=1nKi∆Wxi	（）

式中：

A       ——充电应付金额，单位为元；

Ki      ——费率i的单价，单位为元每千瓦时（元/kWh）；

∆Wxi——本次充电属于费率i的电能量，单位为千瓦时（kWh）；

n       ——费率数；

i        ——费率序号。

付费金额误差的计算公式见式（4）：

EP=YJ-A	（）

式中：

EP     ——付费金额误差；

YJ      ——充电机显示的付费金额，单位为元；

付费金额误差不应超过最小付费变量，即最小电能变量0.00 1 kWh与最小费率i的单价Ki的乘积。

标准表（内置）

接入标准器接入，装置输出额定的电压和电流信号，通过APP读取装置电测量值，采用比较法对内置标准表电量测量进行误差比对，电量显示有效位数和基本误差应满足5.5.9要求；

电能值的输出与显示

计算误差时可通过以下几种方法获取电能值:

- 直接读取显示值；

通过对电能脉冲计数后换算得出；

功率对时间积分或瞬时电能值累计得出；

已知恒定功率乘以时间间隔得出。

装置的输出

功能

在正常工作状态下，目测检定装置的功能。

电流输出

目测法，装置面板具备电流输出端子，通过专用连接线与非车载充电机输入接口相连，并可输入电流信号。

电压输出

目测法，装置面板具备电压输出端子，通过专用连接线与非车载充电机输入接口相连，并可输入电压信号。

调节范围

调节任意一电量的输出（此时其他量保持在额定输出），观察该电量是否能平稳、连续地从零调至输出的极限值，并记录该输出电参量的极限值。

调节细度

接入电压、电流等参考标准。在允许的调节范围内，平缓地调节最小调节量，观察并读取被调节量的不连续量。

相互影响

所有量调到额定值得100%后，将某一量在调节极限范围内反复调节，同时观察其他输出的变化。

电压（电流）脉动系数

后续检定时选择控制量限，分别在最小、最大负载下进行。

应选用宽频带（不小于100 kHz）、显示位数足够（六位半以上）的数字多用表或具有直流脉动测量功能的功率分析仪进行测量。当需要将输出电流转换为电压信号测量时，串接在电流回路的电流/电压转换器应为纯阻性负载。

功率稳定度

后续检定时选择控制量限，分别在最小、最大负载下进行。选用稳定性与分辨力足够高的功率参考标准，1 s～1.5 s读一次功率，测量时间至少2 min。中间不允许对输出进行调节。

检定装置输出负载功率的定度按式（5）计算，计算中应去掉大误差（可参照JJG 597－2005附录B的方法进行）。

γP=1n-1i=1npi-p2p×100%	（）

式中：

γp    ——功率稳定度

Pi      ——第i次测量的功率读数（i=1,2,3，…，n）

P       ——n次功率读数的平均值

n       ——测量次数

检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

型式检验

凡遇到下列情况之一时，应进行型式检验；

- 新产品定型鉴定前；

产品转厂生产定型鉴定前；

正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

产品停产 1 年以上又重新恢复生产时；

国家技术监督机构或受其委托的技术试验部门提出型式检验要求时；

出厂检验结果与上批产品检验有较大差异时；

合同规定时。

型式检验项目见表5。

出厂检验

每台检定装置出厂前须经制造厂的质量试验部门进行出厂检验，检验在基准条件下进行，检验项目见表5。

检测仪试验项目

| 序号 | 检验项目名称 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境条件 | √ | － |
| 2 | 振动 | √ | － |
| 3 | 耐热与阻燃 | √ | － |
| 4 | 外壳防护等级 | √ | － |
| 5 | 接地端子 | √ | － |
| 6 | 输出端子与误差显示 | √ | － |
| 7 | 热稳定性 | √ | － |
| 8 | 供电电源 | √ | √ |
| 9 | 绝缘电阻 | √ | √ |
| 10 | 介电强度 | √ | √ |
| 11 | 静电放电抗扰度 | √ | － |
| 12 | 工频磁场抗扰度 | √ | － |
| 13 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | √ | － |
| 14 | 计量基本误差 | √ | √ |
| 15 | 测量重复性 | √ | √ |
| 16 | 监视示值的误差与显示 | √ | － |
| 17 | 电能影响量 | √ | √ |
| 18 | 时钟 | √ | √ |
| 19 | 稳定性变差 | √ | √ |
| 20 | 电能值的输出与显示 | √ | √ |
| 21 | 装置的输出 | √ | － |

标志、包装、运输和贮存

标志

检定装置至少应有下列标志：

- 检测仪型号及代号；

产品名称的全称；

生产厂家的厂名全称及商标；

额定参数；

出厂年月及编号。

包装

检定装置应有内包装和外包装。插件等可动部分应锁紧扎牢。包装应有防尘、防潮、防雨、防水、防震等措施。

运输

检定装置在运输包装条件下，高温55℃；低温－25℃；交变湿热高温40℃；包装件重量≤100kg。自由跌落高度为250 mm。

贮存

检定装置存放地应清洁，环境温度为0℃－40℃ ，相对湿度不超过85 %，在空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物质。

质量承诺

在规定的贮存和运输情况下，检定装置的寿命期为10 年。

在保质期内，12 小时内作出响应，48 小时内提供解决方案。

应建立质量信息追溯系统，保证产品具有可追溯性唯一标识。